附件1

境内第二类医疗器械注册

技术审评报告

产品名称：皮肤色素检测仪

规格型号：OB-55-100

申请人：皑高森德医疗器械（北京）有限责任公司

北京市医疗器械技术审评中心

受理号：（京）[2020]38-8-01-253

| 企业名称：皑高森德医疗器械（北京）有限责任公司 |  |  | 产品名称：皮肤色素检测仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | OB-55-100 |  |  |  |
| 产品分类 | ■有源 □无源 □临检设备 |  |  |  |
| 产品类代码 | 分类代码：07 |  |  |  |
|  | 小类号：03 品种号：09 |  |  |  |
| 注册类型 | ■首次注册 □许可事项变更 □延续注册 |  |  |  |
| 临床试验 | ■试验 □豁免 □评价 |  |  |  |
| 体系核查 | ■通则 □无菌 □植入 □义齿 □其他 | ■现场 □函审 □覆盖 |  | 报告编号：ZH-20-305 |
| 快速 审评审批 | ■创新医疗器械 □优先医疗器械 |  |  |  |
| 产 品 概 述 | 一、预期用途 通过采集皮肤高光谱图像，无创检测分析白癜风患者皮肤黑色素数据，并形成黑色素分布形态图。 二、主要组成 由检测主机、脚踏开关、采集控制线、图像数据传输线、电源线和软件组成。其中，检测主机主要包括光学单元、控制单元、供电单元、定位装置、液晶显示屏。皮肤色素检测仪软件包括皮肤色素检测仪采集系统（V1.0）和皮肤色素检测仪报告系统（V1.0）。 三、型号/规格 OB-55-100 四、分类编码 产品的分类编码为07医用诊察和监护器械，一级产品类别为03生理参数分析测量设备，二级产品类别为09体表色素测量设备，即07-03-09。 管理类别为Ⅱ类。 五、工作原理 高光谱图像是通过光栅分光得到的一个数据立方， 在连续区间的光谱维度上进行展开，可以获得每一个点的光谱数据和任意谱段的影像信息。高光谱成像 |  |  |  |

|  | 技术是将成像技术和光谱技术相结合，获取波长连续的、 窄波段的图像数据，达到纳米级的高光谱信号能够细致地反映皮肤成份特征和细微差异，为黑色素信息处理提供了基础。皮肤色素检测仪利用高光谱成像设备采集皮肤高光谱图像，通过优化的皮肤光谱仿真重建技术和建模技术，提高系统数据处理的精度和速度，实现皮肤黑色素体积含量的检测和形成黑色素分布图。 |
| --- | --- |
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | 一、关于安全性 （一）产品性能研究 提供了产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，给出了产品电气安全特征、专用安全要求、环境试验要求、产品电磁兼容等安全性指标、功能性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据。 产品参考了相关的国家、行业标准，包括 ：GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》、GB 9706.15-2008《医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求》、GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》、GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》、YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》、YY 1057-2016《医用脚踏开关通用技术条件》。性能指标还考虑了外观、功能、光学性能、仿真误差、网络安全等方面的要求，产品通过了中国食品药品检定研究院的注册检测。 （二）生物相容性 皮肤色素检测仪与患者接触部位的材质为ABS高分子材料，接触人体的部位为未受损皮肤表面。该产品按照中华人民共和国国家标准GB/T 16886.5-2003《医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性测试》、GB/T 16886.10-2005《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与致敏试验》进行了相关试验，并提供了试验报告。试验报告结论为合格。 （三）灭菌 产品为非无菌产品。提供了消毒研究以及消毒方法的选择原则和依据。在说明书中明确了产品清洁、消毒方法，降低产品非预期接触患者感染的风险，相关风险可接受。 （四）产品有效期和包装 该产品有效期为10年，申请人提供了有效期验证报告，通过对主机进行加速老化试验，并对试验后的产品进行性能功能测试，证明其可以达到10年使用期限。同时还提供了包装验证报告，通过完整包装条件下的运输试验证明产品包装完整性及包装防护有效性。 （五）动物研究 不适用。 （六）软件研究 软件安全性级别为 B 级。申请人提供了《软件描述文档》和《网络安全描述文档》。《软件描述文档》包括开发概述风险管理、需求规范、生存周期、验证与确认测试等资料，表明该产品软件设计开发过程规范可控，剩余风险均可接受。《网络安全描述文档》表明该产品在开发过程中考虑了网络安全相关的风险，风险可控。 二、关于有效性 （一）试验机构 按照《医疗器械临床试验质量管理规范》的要求进行了临床试验，临床试验机构为：中国人民解放军空军总医院、中国人民解放军总医院第六医学中心 （原海军总医院），其中中国人民解放军空军总医院为牵头单位。 （二）试验方法 由于市场上目前尚无定量检测皮肤黑色素含量的同类产品，本临床试验方案设计为包括对照设备一致性分析和设备自身重复检测精密度分析两个部分。 （三）试验结果 试验结果表明试验设备和对照设备对黑色素的检测一致性得到了验证，临床试验结论为皮肤色素检测仪的安全性和有效性符合临床要求。 （四）禁忌症 传染性皮肤病和开放性创口部位。 三、关于风险管理 申请人根据YY/T0316-2016《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》及其内部质量管理体系规定执行风险管理相关活动，对目前已知及可预测风险采取了风险控制措施，经综合评价，认为该产品在正常使用条件下，可达到预期性能；与预期受益相比较，综合剩余风险可接受。 |