附件1

境内第二类医疗器械注册

技术审评报告

产品名称：一次性使用电动腔镜切割吻合器

规格型号：PEAS PEAM PEAL PEBS PEBM PEBL

申请人：北京派尔特医疗科技股份有限公司

北京市医疗器械技术审评中心

受理号：（京）[2021]38-8-01-184

| 企业名称： 北京派尔特医疗科技股份有限公司 |  |  | 产品名称： 一次性使用电动腔镜切割吻合器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | PEAS PEAM PEAL PEBS PEBM PEBL |  |  |  |
| 产品分类 | ■有源 □无源 □临检设备 |  |  |  |
| 产品类代码 | 分类代码：01 |  |  |  |
|  | 小类号：10 品种号：03 |  |  |  |
| 注册类型 | ■首次注册 □许可事项变更 □延续注册 |  |  |  |
| 临床试验 | ■试验 □豁免 □评价 |  |  |  |
| 体系核查 | □通则 ■无菌 □植入 □义齿 □其他 | ■现场 □函审 □覆盖 |  | 报告编号：ZH-21-226 |
| 快速 审评审批 | ■创新医疗器械 □优先医疗器械 |  |  |  |

| 产 品 概 述 | 一、预期用途 一次性使用电动腔镜切割吻合器经芯片识别后配合吻合器组件使用，可用于离断、切除和/或建立吻合。适用于消化道、肺部手术吻合用。 二、主要组成 一次性使用电动腔镜切割吻合器由主机和电池组组成。 三、型号/规格 PEAS PEAM PEAL PEBS PEBM PEBL 四、分类编码 产品的分类编码为01-10-03电动吻合器，管理类别为Ⅱ类。 五、工作原理 一次性使用电动腔镜切割吻合器是供单个患者使用的无菌器械，在开放或腔镜下，识别选择的适用的一次性钉仓组件的型号，通过电池驱动电机使产品完成组织的切割和缝合。 |
| --- | --- |
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | 一、关于安全性 （一）产品性能研究 提供了产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，给出了灵活性、装配性、表面粗糙度、牢固度、指示功能等功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据。 产品技术要求中各指标参考了相关的国家、行业标准，包括：GB 9706.1-2007、YY 0505-2012、YY0876-2013、YY/T 0245-2008 、GB/T 14710-2009等。产品通过济南医疗器械监督检验中心的检测，取得合格的检测报告。 （二）生物相容性 依据 GB/T 16886.1-2011 对成品中与患者直接接触的部件的生物相容性进行了评价。所评价材料短时接触人体消化道黏膜，实施了生物学试验（体外细胞毒性、皮肤致敏、皮内反应），提交了济南医疗器械监督检验中心出具的生物学试验报告。 （三）灭菌 产品由生产企业进行环氧乙烷灭菌，无菌保证水平为 10-6，依据 GB 18279.1-2000 标准采用半周期法，选择具有代表性的型号进行灭菌确认，提交了灭菌确认报告。采用自然解析方式，提供了 EO残留量的测试报告。 （四）产品有效期和包装 产品为一次性使用，货架有效期 5 年。申请人通过加速老化试验方式对有效期进行验证，在不同的时间点对老化后样品进行各项性能指标和无菌性测试，结果符合要求。提供了产品包装密封性和储存运输可靠性的验证报告。 （五）动物研究 不适用。 （六）软件研究 软件安全性级别为 B 级。申请人提供了《软件描述文档》和《网络安全描述文档》。《软件描述文档》包括开发概述风险管理、需求规范、生存周期、验证与确认测试等资料，表明该产品软件设计开发过程规范可控，剩余风险均可接受。《网络安全描述文档》表明该产品在开发过程中考虑了网络安全相关的风险，风险可控。 二、关于有效性 （一）试验机构 按照《医疗器械临床试验质量管理规范》的要求进行了临床试验，临床试验机构为：北京医院，北京大学第三医院，天津医科大学总医院，其中北京大学第三医院为牵头单位。 （二）试验方法 临床试验采用多中心、区组随机、开放、平行对照、非劣效性设计。 （三）试验结果 共纳入符合临床试验条件的受试者 108 例。临床试验的主要评价指标为吻合成功率，临床试验结果显示试验组的吻合成功率非劣效于对照组；同时，次要评价指标如术后吻合口愈合率及其他观察指标均满足临床试验设计的要求。 （四）禁忌症 1.黏膜水肿，肌层增厚，愈合能力较差，不宜使用吻合器； 2.切端疑有癌组织残留或肌层损伤严重者，不宜吻合； 3.禁止在缺血或坏死的组织上吻合； 4 .禁止在主动脉上使用这些器械； 5 .如未提供近端或远端控制，禁止将任何直线型切割吻合器用于主要血管； 6 .相对缝合钉，组织太厚或太薄时，不宜用此类器械。 三、关于风险管理 申请人根据YY/T0316-2016《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》及其内部质量管理体系规定执行风险管理相关活动，对目前已知及可预测风险采取了风险控制措施，经综合评价，认为该产品在正常使用条件下，可达到预期性能；与预期受益相比较，综合剩余风险可接受。 |