附件1

境内第二类医疗器械注册

技术审评报告

产品名称：近红外荧光成像系统

规格型号：DPM-I

申请人：北京数字精准医疗科技有限公司

北京市医疗器械技术审评中心

受理号：（京）[2021]38-8-01-184

| 企业名称： 北京数字精准医疗科技有限公司 |  |  | 产品名称： 近红外荧光成像系统 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | DPM-I |  |  |  |
| 产品分类 | ■有源 □无源 □临检设备 |  |  |  |
| 产品类代码 | 分类代码：06 |  |  |  |
|  | 小类号：13 品种号： |  |  |  |
| 注册类型 | ■首次注册 □许可事项变更 □延续注册 |  |  |  |
| 临床试验 | ■试验 □豁免 □评价 |  |  |  |
| 体系核查 | ■通则 □无菌 □植入 □义齿 □其他 | ■现场 □函审 □覆盖 |  | 报告编号：ZH-21-218 |
| 快速 审评审批 | ■创新医疗器械 □优先医疗器械 |  |  |  |

| 产 品 概 述 | 一、预期用途 与荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，在肝脏外科手术中，通过近红外成像技术对肿瘤进行荧光显像观察。 二、主要组成 近红外荧光成像系统由主机（含电源线、光源、计算机系统、近红外荧光成像系统软件（发布版本V1)）、手柄和脚踏开关组成。 三、型号/规格 DPM-I 四、分类编码 产品的分类编码为06-13光学成像诊断设备，管理类别为Ⅱ类。 五、工作原理 本产品与吲哚菁绿（ICG）配合使用，在病灶区域融合白光与激光的光源对组织进行照射，激发吲哚菁绿（ICG）产生特定波长的近红外荧光（人眼不可见）。系统通过手柄采集光学信号，经过分光光路按波长分成白光与近红外荧光两路分别进行成像，并通过图像融合算法得到白光与荧光融合图像，从而得到病灶在组织中分布的图像，实现病灶的术中实时显示。 |
| --- | --- |
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | 一、关于安全性 （一）产品性能研究 提供了产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，给出了近红外光源、图像质量等功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据。 产品技术要求中各指标参考了相关的国家、行业标准，包括：GB 9706.1-2007、GB 9706.20-2000、GB 7247.1-2012 、YY 0505-2012、GB/T 14710-2009等。产品通过中国食品药品检定研究院的检测，无不符合项。 （二）生物相容性 产品不与人体直接接触，且在使用过程中，手柄及线缆均采用无菌套包裹使用。 （三）灭菌 非无菌包装，不适用。 （四）产品有效期和包装 产品预期使用期限为5年。申请人通过加速老化试验方式对有效期进行验证，在不同的时间点对老化后样品进行各项性能指标测试，结果符合要求。提供了产品包装、储存运输可靠性的验证报告。 （五）动物研究 不适用。 （六）软件研究 软件安全性级别为 B 级。申请人提供了《软件描述文档》和《网络安全描述文档》。《软件描述文档》包括开发概述软件安全级别、结构功能、硬件拓扑、风险管理、需求规范、生存周期、验证与确认测试等资料，表明该产品软件设计开发过程规范可控，剩余风险均可接受。《网络安全描述文档》表明该产品在开发过程中考虑了网络安全相关的风险，风险可控。 二、关于有效性 （一）试验机构 按照《医疗器械临床试验质量管理规范》的要求进行了临床试验，临床试验机构为：北京协和医院、北京肿瘤医院，其中，北京协和医院为牵头单位。 （二）试验方法 临床试验采用前瞻性、配对设计。 （三）试验结果 共纳入符合临床试验条件的受试者 45 例。临床试验的主要评价指标为肝脏表面肿瘤的显像率，临床试验结果显示试验组的肝脏表面肿瘤的显像率明显高于对照组的显像率；同时，次要评价指标如手术时间、肝脏表面肿瘤大小的评价及其他观察指标均满足临床试验设计的要求。 （四）禁忌症 吲哚菁绿过敏或碘过敏患者。 三、关于风险管理 申请人根据YY/T 0316-2016《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》及其内部质量管理体系规定执行风险管理相关活动，对目前已知及可预测风险采取了风险控制措施，经综合评价，认为该产品在正常使用条件下，可达到预期性能；与预期受益相比较，综合剩余风险可接受。 |