附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示医疗器械注册人、备案人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频手术设备 | 北京格瑞朗博科技发展有限公司 | 北京格瑞朗博科技发展有限公司 | RF-100 | 2023-11-27/23112710100 | 北京市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | GB9706.1-2007中6.1l）防进液设备的符号 |
| 2 | 半导体激光脱毛仪 | 北京宏强富瑞技术有限公司 | 北京宏强富瑞技术有限公司 | 808CH | HQ2401A01 | 北京市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | GB9706.20-2000中50.2控制器检和仪表的准确性 |
| 3 | 医学图像存储与传输系统软件 | 北京雷鸟科技有限公司 | 北京雷鸟科技有限公司 | DWS-PACS | 20240318/SC20240318001 | 北京市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 产品说明要求 |
| 4 | 一次性使用引流管 | 贝迪诺恩（北京）医药科技有限公司 | 瑞德思股份公司 Redax S.p.A | 24724 | 2023/11/06 F2310094 | 北京市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 尺寸 |
| 5 | 注射泵 | 北京龙康医疗设备有限责任公司 | 北京龙康医疗设备有限责任公司 | LK-100 | 2024.06.24/20240601 | 北京市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 注射流速及精度、报警、GB9706.27-2005中49.2供电电源的中断、GB9706.27-2005中50.102、工作数据的准确性 |
| 6 | 红光治疗仪 | 北京市科宏诚科技发展有限责任公司 | 北京市科宏诚科技发展有限责任公司 | KHC-H-I | 2024年7月10日/HI-24070109 | 北京市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | GB9706.1-2007中7.1输入功率 |
| 7 | 牙科种植体系统 | 北京精加至信医疗科技有限公司 | SDM Co.,Ltd. 硕月医疗株式会社 | GX4010 | 2024.08.12/24F17A01 | 北京市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 外形尺寸 |
| 8 | 基台 | 北京精加至信医疗科技有限公司 | SDM Co.,Ltd. 硕月医疗株式会社 | GTA45710 | 2022.11.23/22K23B02 | 北京市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 各部位几何尺寸 |