境内第二类医疗器械注册

技术审评报告

产品名称：无创脑血氧监护仪

规格型号：BRS-1

申请人：中科搏康（北京）医疗器械有限公司

北京市医疗器械技术审评中心

受理号：(京)[2019]38-8-01-142

| 企业名称：中科搏康（北京）医疗器械有限公司 |  |  | 产品名称：无创脑血氧监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | BRS-1 |  |  |  |  |
| 产品分类 | ■有源 □无源 □临检设备 |  |  |  |  |
| 产品类代码 | 分类代码：07 |  |  |  |  |
|  | 小类号：04 品种号： |  |  |  |  |
| 注册类型 | ■首次注册 □许可事项变更 □延续注册 |  |  |  |  |
| 临床试验 | ■试验 □豁免 □评价 |  |  |  |  |
| 体系核查 | ■通则 □无菌 □植入 □义齿 □其他 | ■现场 □函审 □覆盖 |  | 报告编号：ZH-20-015 |  |
| 快速 审评审批 | ■创新医疗器械 □优先医疗器械 |  |  |  |

| 产 品 概 述 | 一、预期用途 该产品适用于局部脑组织血氧饱和度以及外周组织血氧饱和度和指脉血氧饱和度的连续无创监测，可实现局部脑组织血氧饱和度监测数据的无线传输。 二、主要组成 结构组成由主机、集线器、脑血氧探头、无线式脑血氧监测头带、组织血氧探头（选配）和指夹血氧探头（选配）组成。 三、型号/规格 BRS-1 四、分类编码 产品的分类编码为07医用诊察和监护器械，一级产品类别为04监护设备，即07-04，管理类别为Ⅱ类。 五、工作原理 该产品根据功能近红外光谱技术，采用近红外波段的光照射人体组织，检测经过组织吸收和散射的近红外光。组织中对近红外光的主要吸收来自于脱氧血红蛋白以及含氧血红蛋白。该产品将监测到的近红外光强变化信号通过朗伯特-比尔定律解算成血氧饱和度信息。 该产品提供最多6通道的血氧信号采集，每一通道探头都具有独立的光源驱动和信号处理采集模块。探头的光源驱动模块驱动多波长光源发光，探头的光电传感器采集包含血氧信息的光信号，并通过光电转换电路转化成电信号，然后经过多级信号放大和滤波处理并经过探头中集成的信号采集模块转换成数字信号。该产品的集线器作为一个数据中转中心，负责所有通道的数据打包及前期数据分析处理。集线器识别各通道是否正常连接，判断各通道状态，并设置通道标志，通过串口或蓝牙将数据按照协议格式打包传给主机。主机负责所有数据的解析及显示，根据数据包协议解析各通道数据，将有效数据显示在相应通道的屏幕位置，同时判断数据异常或探头未连接等情况并进行相应的报警。 |
| --- | --- |
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | 一、关于安全性 （一）产品性能研究 提供了产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，给出了产品电气安全特征、专用安全要求、环境试验要求、产品电磁兼容等安全性指标、功能性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据。 产品参考了相关的国家、行业标准，包括 ：GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》、YY 0709-2009《医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》、YY 0784-2010 《医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》、GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》、YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。性能指标还考虑了软件功能、机械性能、外观、网络安全等方面的要求，产品通过中国食品药品检定研究院的注册检测，取得合格的检测报告。 （二）生物相容性 该产品在人体皮肤表面为短期外部接触，申请人依据GB/T 16886 系列标准进行了生物相容性评价，生物相容性评价资料表明该产品的生物相容性风险（细胞毒性、致敏、刺激或皮内反应）可控。 （三）灭菌 产品为非无菌产品。提供了消毒研究以及消毒方法的选择原则和依据。在说明书中明确了产品清洁、消毒方法，降低产品非预期接触患者感染的风险。 （四）产品有效期和包装 该产品有效期为10年，申请人提供了有效期验证报告，通过对主机进行加速老化试验，并对试验后的产品进行性能功能测试，证明其可以达到10年使用期限。同时还提供了包装验证报告，通过振动试验、碰撞试验及完整包装条件下的运输试验等，证明产品包装完整性及包装防护有效性。 （五）动物研究 不适用。 （六）软件研究 软件安全性级别为 B 级。申请人提供了《软件描述文档》和《网络安全描述文档》。《软件描述文档》包括开发概述风险管理、需求规范、生存周期、验证与确认测试等资料，表明该产品软件设计开发过程规范可控，剩余风险均可接受。《网络安全描述文档》表明该产品在开发过程中考虑了网络安全相关的风险，风险可控。 二、关于有效性 （一）试验机构 按照《医疗器械临床试验质量管理规范》的要求进行了临床试验，临床试验机构为：首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京天坛医院，其中首都医科大学宣武医院为牵头单位。 （二）试验方法 该临床试验通过调整健康成年志愿者吸入氧浓度得到一系列的血氧饱和度的稳定阶段，采用两种对照方法分别进行指脉血氧饱和度、组织血氧饱和度和脑血氧饱和度的测量。将该产品测量值与对照组测量值进行统计分析，有效性主要评价指标为指脉氧饱和度、脑血氧饱和度及组织血氧饱和度测值一致性。次要评价指标为仪器主要性能合格率。安全性评价指标为产品有关的不良事件发生率。 （三）试验结果 试验结果表明该产品的测量结果与对照组测量结果具有较好的一致性，临床试验结论为无创脑血氧监护仪在临床应用的有效性及安全性得到证实，符合临床要求。 (四)禁忌症 不得将探头用于皮肤不能过多接触或对探头贴片过敏的病人。禁止将一次性探头（脑血氧探头和组织血氧探头）重复使用。至少每8小时应对探头进行一次检查，以确保有足够的附着力、良好的流通和完好的皮肤。如果循环条件或皮肤状况已恶化，则应将探头移至其他部位。不要将探头贴在发育不全、不成熟、不安全或处于治疗期间的皮肤上。 三、关于风险管理 申请人根据YY/T0316-2016《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》及其内部质量管理体系规定执行风险管理相关活动，对目前已知及可预测风险采取了风险控制措施，经综合评价，认为该产品在正常使用条件下，可达到预期性能；与预期受益相比较，综合剩余风险可接受。 |