
境内第二类医疗器械注册
技术审评报告
产品名称：电子咬合测力器
规格型号：T-Scan
申请人：北京捷立德口腔医疗设备有限公司
北京市医疗器械技术审评中心
受理号：（京）[2019]38-8-01-114                      

	企业名称：北京捷立德口腔医疗设备有限公司
	产品名称：电子咬合测力器

	规格型号
	T-Scan

	产品分类
	■有源　□无源  □临检设备

	产品类代码
	分类代码：17  

	
	小类号：01   品种号：

	注册类型
	■首次注册  □许可事项变更  □延续注册

	临床试验
	■试验  □豁免  □评价

	体系核查
	■通则  □无菌  □植入
□义齿  □其他
	■现场   □函审

□覆盖
	报告编号：ZH-19-287

	快速
审评审批
	■创新医疗器械        □优先医疗器械                           


	产

品

概

述
	（一）产品结构及组成
产品由手柄、薄膜传感器（由一组超薄的压力检测单元组成）、数据传输线（USB线）组成。其中薄膜传感器为一次性使用部分。
（二）产品适用范围
用于采集患者咬合力分布状态数据，与肌电图仪软件BioPAK配合使用，分析患者相关牙齿咬合信息并图像化。
（三）型号/规格
  T-Scan
（四）分类编码

产品的分类编码为17口腔科器械，一级产品类别为01口腔诊察设备，即17-01，管理类别为Ⅱ类。
（五）工作原理
利用一次性薄膜传感器来检测咬合接触力，模拟咬合状况，使用肌电图仪软件BioPAK，用于分析患者的咬合接触力,使患者相关牙齿咬合信息图像化。

	有关产品安全性、有效性主要评价内容
	一、关于安全性

（一）产品性能

提供了产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，给出了产品电气安全特征、环境试验要求、产品电磁兼容等安全性指标、功能性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据。参考了相关的国家、行业标准，包括 ：GB 9706.1-2007《医用电气设备　第一部分：安全通用要求》、GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》、YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。性能指标考虑了外观、薄膜传感器正常最大咬合检测次数、测量手柄的工作电流限值、薄膜传感器的最小力敏单元、薄膜传感器的有效量程、网络安全等方面，产品通过北京医疗器械质量监督检验中心的注册检测，取得合格的检测报告。
（二）生物相容性
电子咬合测力器的薄膜传感器与病人人体口腔接触。该产品按照中华人民共和国国家标准GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验》、GB/T16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》标准进行了相关试验，并提供了试验报告。试验报告结论为合格。
（三）灭菌
产品为非无菌产品。提供了消毒、灭菌方法研究以及消毒、灭菌方法的选择原则和依据降低产品非预期接触患者的风险。相关风险可接受。

（四）产品有效期和包装
产品有效期为5年，提供了有效期评价资料。从关键部件（电子元件）使用有效期来推算产品的有效期。
产品采用注塑外壳包装，箱体内加用泡沫海绵填充，以缓冲产品在运输过程中产生的冲力。提供了产品包装验证试验资料。
（五）动物研究：不适用
（六）软件研究：不适用

二、关于有效性

（一）试验机构

按照《医疗器械临床试验质量管理规范》的要求进行了临床试验，临床试验机构为：北京大学口腔医院、北京协和医院，其中北京大学口腔医院为牵头单位
（二）试验方法

该试验采用自身对照，一致率单组目标值，诊断试验设计。受试者分别采用电子咬合测力器和咬合纸测量上下颌前牙区在牙尖交错位咬合时上颌前牙发生接触的数目和牙位，来评价电子咬合测力器的临床应用效果和安全性。
（三）试验结果
有效性评价方法为两种方法诊断的一致率。临床试验结论为：使用电子咬合测力器进行临床咬合检查是有效的、安全的。
（四）禁忌症

暂未发现。
三、关于风险管理

依据YY/T0316-2016《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》及其内部质量管理体系流程执行风险管理相关活动，对目前已知及可预测风险采取了风险控制措施，经综合评价，认为该产品上市带来的受益大于风险，综合剩余风险可接受。


