附件1

境内第二类医疗器械注册

技术审评报告

产品名称：温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料

规格型号：0.2mL/支、0.5mL/支、0.8mL/支、1mL/支、2mL/支、3mL/支、4mL/支、5mL/支

申请人：惠众国际医疗器械（北京）有限公司

北京市医疗器械技术审评中心

受理号：(京)[2020]38-8-01-172

| 企业名称：惠众国际医疗器械（北京）有限公司 |  |  | 产品名称：温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 0.2mL/支、0.5mL/支、0.8mL/支、1mL/支、2mL/支、3mL/支、4mL/支、5mL/支。 |  |  |  |
| 产品分类 | □有源 ■无源 □临检设备 |  |  |  |
| 产品类代码 | 分类代码：14 |  |  |  |
|  | 小类号：10 品种号：04 |  |  |  |
| 注册类型 | ■首次注册 □许可事项变更 □延续注册 |  |  |  |
| 临床试验 | ■试验 □豁免 □评价 |  |  |  |
| 体系核查 | □通则 ■无菌 □植入 □义齿 □其他 | ■现场 □免体系 □覆盖 |  | 报告编号：ZH-20-175 |
| 快速 审评审批 | ■创新医疗器械 □优先医疗器械 |  |  |  |

| 产 品 概 述 | 温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料产品由羟丁基壳聚糖、甘油和纯化水组成。其中羟丁基壳聚糖是采用壳聚糖为主要原材料，经过一系列的物理、化学改性处理和纯化工艺制备而成。 产品采用湿热灭菌的方式处理，为一次性使用无菌产品，产品有效期为两年。 本品适用于外伤性创面、缝合后手术切口、擦伤伤口的修复和保护，具有伤口愈合作用，缓解伤口疼痛，可为伤口提供物理屏障、改善愈合的湿性环境。产品禁忌症为对羟丁基壳聚糖过敏者禁用。 产品的分类编码为14注输、护理和防护器械，一级产品类别为10创面敷料；二级产品类别为04凝胶敷料，即14-10-04，管理类别为Ⅱ类。 产品的作用机理包括温敏特性和提供湿性愈合环境。其中温敏特性为，在低于凝胶温度时，产品为易流动的溶液状态；当应用于人体后，体温接近37℃，高于凝胶温度，使其转变为不能流动的凝胶贴敷于创面，同时保持伤口的湿性环境。 |
| --- | --- |
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | 产品技术要求按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》，根据产品特性并参考相近的行业标准制定，其中包含产品的理化性能指标和无菌检测项目，指标包括产品的外观、装量、羟丁基壳聚糖含量、甘油含量、凝胶温度（流变学）、凝胶温度（临床意义）、凝胶时间、剪切粘度、凝胶强度、pH值、炽灼残渣、凝胶产品的重金属含量、砷含量、汞含量、蛋白质含量、有机溶剂残留量、无菌性能等。产品经自检合格，经有资质的检验机构注册检验后取得注册检验报告，检测项目均符合产品技术要求。 产品稳定性研究：参考《无源植入性医疗器械货架有效期注册申报资料指导原则（2017年修订版）》设计有效期验证方案，验证试验为实时老化验证，经过实时老化，产品包装的外观和密封性能满足要求，产品的理化性能和无菌满足要求。申请人提供了有效期的验证报告，结论为该产品在2℃-8℃储存条件下有效期为2年。 生物学检测：申请人依据 GB/T 16886系列标准进行了生物相容性评价，该产品为无菌医疗器械，按与人体接触性质属于表面器械，与损伤表面接触；按接触时间属于长期接触（＞24h~30d），选择开展的生物学试验包括：细胞毒性、皮内反应、迟发型超敏反应。试验于由资质的第三方检测，检测结果为：产品的细胞毒性不大于1级、皮内反应和迟发型超敏反应结果均合格，生物相容性风险可接受。 病毒灭活验证：该产品的原材料为从蟹壳中提取的壳聚糖，按照《动物源性医疗器械注册技术审查指导原则（2017年修订版）》的要求，需要进行病毒灭活验证。申请人提供了由具有资质的第三方对产品进行的病毒灭活验证报告，其中本产品的生产工艺中的病毒灭活工序使各指示病毒滴度累计下降量：PRV滴度累计下降总量为≥10.73 logs，VSV 滴度累计下降总量为≥10.56 logs，ReoV-3滴度累计下降总量为≥9.84 logs，PPV滴度累计下降总量为≥9.55 logs。可以保证产品生产过程中的病毒学安全性。 |

| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | 临床试验： 试验机构：按照《医疗器械临床试验质量管理规范》的要求进行了临床试验，临床试验机构为：中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第六医学中心。 试验方法：采用多中心随机对照临床试验研究方法，在两家临床试验机构将符合要求的具有手术切口的患者分为两组（试验组和对照组），并由医师或护士在同一时期按照方案规定的方法进行使用，比较两种产品的使用情况及临床疗效。主要有效性评价指标为创面愈合率；次要评价指标包括创面情况、创面疼痛评分、创面感染率；安全性评价指标包括不良事件和严重不良事件发生率、实验室检查。 临床试验报告结论为：试验产品在主要疗效指标方面非劣于对照产品，在次要指标方面与对照组比较无统计学差异；在安全性方面与对照产品相当，试验数据支持产品注册。 本产品执行或参考了相关国家标准或行业标准，包括：中国药典、GB18278.1《医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求》、GB18278.2《医疗保健产品灭菌 湿热 第2部分：应用指南》、GB/T 16886系列标准、YY 0953-2015 《医用羧甲基壳聚糖》、YY/T 0771 动物源医疗器械系列标准等。 |
| --- | --- |