《北京市医疗器械无菌试验

检查要点指南（2023版）》修订说明

为了贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》及相关配套文件要求，加强北京市医疗器械生产科学监管，指导和规范北京市医疗器械生产企业监督检查工作，帮助检查人员增强对医疗器械无菌试验的认识，明确对企业医疗器械无菌试验的基本要求，北京市药监局结合相关法规及标准变化情况，以及北京市监管工作实际，组织对《医疗器械无菌试验检查要点指南》（2010版）进行了修订。

一、修订背景

医疗器械无菌检验主要依据为《中华人民共和国药典》（以下简称“药典”），药典现行有效版本为2020版，其中无菌检验相关内容较2010版有较大差异，为与药典内容保持一致，同时参照相关管理规范和国行标的要求，修订原有文件。

二、修订思路

结合相关法规、标准要求的变化，以及北京市医疗器械无菌试验监管实际，对原指南有关内容进一步修改完善，有效落实医疗器械法规、标准要求，对北京市医疗器械无菌试验相关监管工作进行科学指导，全力提升科学监管工作水平。

三、主要修订内容

此次修订，主要对以下内容进行了修改和完善：

（一）无菌检查有关要求

根据相关标准，将无菌检查环境洁净度要求由“10000级下的局部洁净度100级的单向流空气区域”修改为“隔离器系统或B级背景下的A级单向流洁净区域”；阳性对照管培养时间由“48~72小时”修改为“不超过5天”。

（二）涉及培养基有关要求

根据相关标准要求，针对培养基的种类、保存期、培养基制备及适用性检查要求进行了修订。如对培养基种类由“改良马丁培养基”修改为“胰酪大豆胨液体培养基”；对制备好的培养基增加了需进行保存期验证的要求；删除了改良马丁培养基、营养肉汤培养基、营养琼脂培养基的配制方法，增加了胰酪大豆胨液体培养基、胰酪大豆胨液体琼脂培养基、沙氏葡萄液体培养基和沙氏葡萄糖琼脂培养基等的配制方法；硫乙醇酸盐流体培养基的接菌种类由“金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌和生孢梭菌”修改为“金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和生孢梭菌”；胰酪大豆胨液体培养基（替代“改良马丁培养基”）的接菌种类由“白色念珠菌和黑曲霉”修改为“枯草芽孢杆菌、白色念珠菌和黑曲霉”等等。

（三）无菌试验培养及观察

试验观察要求由“逐日观察”修改为“定期观察”；对培养基出现浑浊后的后续转种要求做了修改；对培养基制备记录增加了需记录灭菌后培养基pH值的要求；无菌试验原始记录中增加了需记录所使用培养基批号的要求等。

（四）方法适用性试验

硫乙醇酸盐流体培养基的接菌种类由“金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、枯草芽孢杆菌和生孢梭菌”修改为“金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌和生孢梭菌”；胰酪大豆胨液体培养基（替代“改良马丁培养基”）的接菌种类由“白色念珠菌和黑曲霉”修改为“枯草芽孢杆菌、白色念珠菌和黑曲霉”。

（五）供试品相关要求

供试品数量由“应满足同一批号3~11个单位供试品”修改为“应满足标准中对于检验样品数量的要求”，以满足国标修订的要求；检验量的定义由“一次试验所用的供试品总量（g/mL）”修改为“供试品每个最小包装接种至每份培养基的最小量”；按照2020版药典重新修订了“表1批出厂产品最少量检验数量”、“表2上市抽验样品的最少检验数量”和“表3供试品的最少检验量”的内容。

（六）名词解释

根据最新管理规范和国标要求，对常见的名词解释内容进行了修订，并对正文中涉及到的关键术语增加了相应名词解释。